Приложение №1 к проекту договора поставки №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА

ПОСТАВКУ МЕЖФЛАНЦЕВОГО ДАТЧИКА РАСХОДА ГАЗА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ВОДЯНОГО ПАРА.

РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Датчик расхода газа для измерения потребляемого водяного пара - 2шт, комплект монтажных частей для установки датчика расхода газа на трубопровод диаметром 200 мм.– 2 шт.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подраздел 2.1. Место установки и параметры окружающей среды

2.1.1. Климатическое исполнение: УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69; 2.1.2. Складское хранение; 2.1.3. Температура хранения от -40 до +50 С; 2.1.4. Место установки – помещение с температурой +10 оС ÷ +50 оС. 2.1.5. Исполнение по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.14-2002 к конструкции взрывозащищенного электрооборудования группы II с защитой вида «n»

Подраздел 2.2. Режимы работы оборудования/изделия/системы

Режим эксплуатации – режим нормальной работы в измеряемой среде водяного пара.

Подраздел 2.3. Основные характеристики оборудования/изделия /системы

2.3.1. Технические характеристики: 2.3.1.1. Номинальный диаметр подсоединяемого трубопровода DN – 200 мм 2.3.1.2. Избыточное давление измеряемой среды в диапазоне – 0,05 – 2,5 МПа 2.3.1.3. Диапазон эксплуатационных расходов Q (при рабочих условиях) – Qmin – 250 м3/ч; Qmax – 10000 м3/ч 2.3.1.4. Допустимая перегрузка по расходу в пределах Qmax до 1.15 Qmax 2.3.1.5. Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой датчика расхода – IP68 по ГОСТ 14254-2015; 2.3.1.6. Токовый выход – 4-20 мА, гальванически развязанный от остальных цепей и корпуса датчика. Диапазон расхода: 0-Qmax 2.3.1.7. Основная относительная погрешность измерения 1,5% 2.3.1.8. Основная приведенная погрешность датчика расхода по токовому выходу не более 1,5% 2.3.1.9. Напряжение источника питания постоянного тока Uп, В – 24В; 2.3.1.10. Потребляемая мощность датчика расхода газа - не более 0,5 Вт 2.3.2. Функциональные характеристики датчика расхода пара: 2.3.2.1. Цикличная индикация измеряемых параметров на цифровом дисплее. При аварийных ситуация на дисплее отображаться кадр «Диагностика» с кодами ошибок.

Подраздел 2.4. Требования к конструкции оборудования/изделия/системы

2.4.1. Степень защиты от проникновения пыли и воды - IP68 по ГОСТ 14254-2015; 2.4.2. Требования режима работы – для измерения расхода, насыщенного пара с температурой до 200°C и избыточным давлением до 2,5 МПа; 2.4.3. Оборудование должно быть выполнено в общепромышленном исполнении.

Подраздел 2.5. Требования к прочности

2.5.1. Стойкость к синусоидальной вибрации должен соответствовать группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931 - 2008 2.5.2. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 °C.

Подраздел 2.6. Требования по надежности

2.6.1. Средняя наработка на отказ - не менее 75000 ч. 2.6.2. Назначенный срок службы датчика расхода не менее 15 лет, при условии проведения регламентных работ и соблюдения условий эксплуатации.

Подраздел 2.7. Требованиям к материалам оборудования/изделия/системы

Защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия должны обеспечивать сохранность поверхностей и коррозионную стойкость деталей и сборочных единиц при хранении и эксплуатации.

Подраздел 2.7. Требования к электрооборудованию

Питание датчика расхода газа от сети постоянного тока напряжением 24 В (4В). Потребляемая мощность не более 0.5 Вт

Подраздел 2.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

2.8.1. Датчик расхода газа должнен быть внесен в Единый реестр средств измерений РФ. Срок поверки датчика должен быть не чаще 1 (один) раз в 3(три) года. 2.8.2. Метрологические характеристики средств измерения должны обеспечивать контроль работы оборудования в соответствии с требованиями данного ТЗ и приложений к нему. 2.8.3. Остаточный срок поверки датчика расхода газа, на момент поставки, должен составлять не менее 30 месяцев.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| 3.1. Документация предоставляется в составе полного комплекта конструкторских документов согласно ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ Р 15.301-2016, ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.602-2013: 3.1.1. Сборочный чертеж изделия со спецификацией; 3.1.2. Руководство по эксплуатации (РЭ); 3.1.3. Эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601-2013, в составе: – Руководство по эксплуатации; – Паспорт изделия и формуляр; – Методика поверки; 3.1.4. Документы подтверждающих качество изготовления оборудования, перечень и количество которых определяется заводом изготовителем и приводится в ТЗ/ТУ на оборудование. |
| --- |
| ПОКУПАТЕЛЬ: ___________________ / / | ПОСТАВЩИК: ___________________ / / |